仪器设置

对于CHEMetrics光度计，请遵循操作员手册中的“设置和测量程序”。对于分光光度计，将波长设置为610 nm。该套件中提供了一个密封的零安瓿瓶，用于在样品无色且不浑浊时归零。为了提高有色或混浊样品的准确度，样品归零附件包，目录号。 ＃建议使用A-0025。用样品（稀释样品在0-60 ppm范围内）填充A-0025试管，并用其代替提供的零安瓿瓶使仪器归零。

0-3 ppm测试程序

1.用待测样品填充样品杯至20 mL标记。图。1

2.加入4滴A-1404稳定剂溶液。图 2

3.加入4滴A-1405催化剂溶液（绿色）。图2

4.加入4滴A-1406活化剂溶液（蓝色）。图2

5.立即将Vacu-vial安瓿瓶先倒入样品杯中。短暂搅拌以混合杯子中的内容物，然后按一下吸头。安瓿瓶将充满，留下气泡供混合。图3

6.要混合安瓿，请将其倒转几次，以使气泡从一端到另一端移动。

7.干燥安瓿。 卡住吸嘴5分钟后获得测试结果。

8.将Vacu-vial安瓿瓶插入光度计，首先将其平端插入，然后获得以ppm（mg / L）为单位的氨氮（NH3-N）读数。

注意：如果使用未预先校准的分光光度计对于CHEMetrics产品，然后使用适当的下面的等式或找到浓度计算器在www.chemetrics.com的“支持”选项卡下。

0-3 ppm：ppm = 2.22（绝对）-0.07

0-60 ppm：ppm = 44.4（绝对）-1.4

0-60 ppm测试程序

1.使用提供的注射器，获取1.0 mL待测样品，然后将其分配到空的样品杯中。

2.用蒸馏水将样品杯中的内容物稀释至20 mL刻度。

3.从步骤2开始执行0-3 ppm测试程序。

测试方法

氨Vacu-vials®1测试试剂盒使用羟基苄基

2游离氨与次氯酸盐反应生成一氯胺。 一氯胺在硝基铁氰化钠存在下与HBA反应，形成绿色络合物。 该测试方法测量游离氨和一氯胺的总和。 高含量的氨会产生虚假的低色或变色测试结果。 如果怀疑氨气浓度明显超出测试范围，则稀释样品