氯测试套盒

K-2504D/R-2504:  0 - 25 & 0 - 125 ppm

K-2504A/R-2504:  0 - 50 & 0 - 250 ppm

一、游离氯测试程序

- 使用提供的注射器，获得以下体积的待测样品,至空的样品杯

- K-2504D:  1.0 mL

- K-2504A:  0.5 mL

- 加入蒸馏水稀释至25毫升处标记（图1）。

- 将CHEMet安瓿瓶尖端放入样品杯中,抓住安瓿瓶末端,折断,安瓿瓶自动吸入液体,留下气泡进行混合（图2）。

- 混合安瓿，将其倒置几次，让气泡从头到尾移动.

- 擦干安瓿瓶，等待1分钟进行显色。

- 使用合适量程的比色剂进行比色,得出结果。

- a:低量程比色剂（图3）：

- 首先将安瓿瓶平端放入比色剂中,将比色剂朝向光源并从底部观察,旋转比色剂，直到找到最佳颜色匹配。

- b:高量程比色剂(图4)

- 将安瓿瓶放在标准比色盘颜色之间，直到找到最佳颜色匹配。

二、总氯测试程序

1.执行自由氯程序的步骤1-2。

2.加入5滴A-2500活化剂溶液,搅拌。

3.立即使用该预处理样品进行游离氯程序的步骤3-6。

测试方法

DPD法

- 参考: USEPA,水和污水的化学分析方法,方法330.5(1983)APHA标准方法,第22版,方法4500-CL G-2000。在 USEPA认可的DPD方法中,游离的氯与DPD反应形成一种粉红色的产品。当氨或胺存在时,有些氯就会同

- 氨或胺结合形成化合态的氯。如果在一分钟之内读数的话,化合态的氯就不会干扰游离的氯的检测结果。测定总氯(游离的氯和化合态的氯相加)的时候,需要使用工具中配套的A-2500催化剂溶液(碘化钾)。测定结果用ppm(mg/L)Cl₂表示。

- CHEMetrics的DDPD法也同样适用于测定次氯酸盐,但是在稀释之前要进行多次的清洁准备和消毒。DDPD化

- 合物同次氯酸根离子反应产生一种紫色物质。测定结果用NaOCl(%)表

- 其他卤素，臭氧和卤化剂将产生高测试结果,氯的浓度明显高于测试范围可能会阻止显色,导致测试结果较低.

- 安全信息

- 在执行此测试程序之前，请阅读SDS（可从www.chemetrics.com获取）,戴安全眼镜和防护手套。

图一                  图二                 图三                   图四