氰化物仪器法操作说明

K-3803: 0 - 0.400 ppm (程序方法号 # 60)

仪器设置

使用CHEMetrics光度计，请按照操作员手册中的设置和测量程序进行操作.

遵循制造商的说明将分光光度计波长设置为600nm,用提供的空白安瓿瓶将仪器调零.

空白样制备

每次测试都要做新的空白,每一批氰化物的试剂空白要与氰化物试剂相对应,要生成试剂空白安瓿,请执行测试的步骤1-6的测试,使用蒸馏水代替步骤1中的样品.

安全信息

在这个测试程序执行之前阅读SDS（可从www.chemetrics.com获取）。戴安全眼镜和防护手套。

访问www.chemetrics.com查看产品演示视频。按照上面的测试程序进行测试

样品预处理

在分析之前，使用氢氧化钠或者盐酸溶液将样品pH调节至7.5~11之间, 注意不要低于pH 7.0，这可能会导致有毒氰化物气体的演变。

测试程序

- 在样品杯中加入10ml样液,（图1）。

- 使用注射器，加入1.5 mL A-3804中和剂到样品杯中。 搅拌混合样液

- 摇匀A-3801活化剂溶液,滴入5滴到样品杯中（图2）。 搅拌混合样液

- 4.把安瓿瓶放入样品杯的卡槽中,抓住安瓿瓶末端,折断,留下气泡进行混合（图3）

- 5.将安瓿瓶倒转几次,使泡沫从一端到另一端结束.

- 6.擦干安瓿瓶,等待15min,发生显色反应

- 7.将真空瓶安瓿瓶底端插入光度计，获得测试结果,结果用ppm(mg/l)表示

- 注意:如果使用的分光光度计未针对凯迈产品进行预校准,请使用以下公式或 www.chemetrics.com.里"支持"选项下的浓度计算器.  ppm = 0.37 (abs)

- 测试方法

- 异姻酸-巴比妥酸比色法参考:S. Nagashima,分光光度计法测定氰化物,环境

- 分析化学,1981,第10卷,第99-106页

- CHEMetrics方法是以异烟酸/巴比妥酸方法为基础的,首先将样品缓冲到pH值为6,然后加入氯。产生的氯化氰同异烟酸和巴比妥酸反应生成蓝色的物质。测量结果用ppm(mgL)CN表示。

- 这种化学方法同常用的吡啶法相比有两个优点

- (1)试剂的保质期长;

- (2)分析人员不用暴露在有毒的危险的吡啶烟雾中。